## Slide 1: ILC-FPCCDバーテックス検出器のための 読み出し回路の開発
9/11 東北大理 板垣憲之輔
池田博一，杉本康博，田窪洋介,長嶺忠，宮本彰也，山本均，吉田幸平
内容
国際リニアコライダー（ILC）・ ILD
バーテックス検出器
読み出し回路
試験
  読み出し回路単体での動作検証
  高精細CCDの読み出し試験

## Slide 2: 国際リニアコライダー
～200ms
1トレイン～3000バンチ‏
～1ms
主線型加速器
主線型加速器
衝突点
電子・陽電子線型加速器
  全長30km
  重心系エネルギー 500GeV(→1TeV)
  ビーム：200msおきに衝突
ILD(International Large Detector)
  GLD（アジア）とLDC（ヨーロッパ）が統合
  半径～7m、長さ～13m
  磁場の強さ : 3.5T
  他の測定器案：SiD,4th
7m

## Slide 3: バーテックス検出器への要求
ILCの目的
  Higgsの精密測定 ⇒ Higgs機構の検証
質量 GeV
Higgsとの結合定数
b, c を選別するためにバーテックス検出器に優れた崩壊点分解能が要求される
崩壊点分解能
100
10
1

## Slide 4: バーテックス検出器
120mm
ビーム衝突時に発生する電子・陽電子ペアがバックグラウンドになる
pixel occupancyを低くするためにピクセルを高精細にする
FPCCD バーテックス検出器
  Fine Pixel CCD
    ピクセル・サイズ：5μm 角
    有感層：15μm
  20,000 × 128 pix/ch
  総チャンネル数 ～6,000ch
  二層構造：ラダーの裏表にCCD
e-
e+
γ
γ

## Slide 5: 読み出し回路への要求
pixel
消費電力：6 mW/ch 以下
  クライオスタット内に設置
  全体の消費電力を100W以内に抑える
読み出し速度：10 Mpix/sec 以上
  トレイン間に読み出す
  20,000 x 128pix / 200ms
ノイズレベル：30電子 以下
  粒子の入射角によっては信号電荷が小さい
  ノイズを小さく抑える必要がある
以上の条件を満たすよう回路を設計
～200ms
1トレイン～3000バンチ‏
～1ms

## Slide 6: 要求の解決
消費電力：6 mW/ch 以下
  読み出し回路の主な電力消費源：ADC
  電荷再分配型ADCを使用：消費電力< 10μW/ch
    キャパシターに電荷を貯めてA/D変換するため低消費電力
    ひとつのキャパシターが１ビットに対応
読み出し速度：10 Mpix/sec 以上
  電荷再分配型ADCの構造上高速動作に難
  5MHzのADC を2個使用
  10Mpix/sec
予想ノイズレベル：30電子 以下
電荷再分配型ADC

## Slide 7: 読み出し回路の試作
読み出し回路のデザイン
完成品
  0.35μmTSMCプロセス
  チップサイズ ： 2.85 mm × 2.85 mm
  パッド数 ： 80
  チャンネル数 ： 8
  パッケージ ： QFP-80 ピン
ADC
CCD
出力
ADC
CDS
LPF
AMP
14mm
14mm
パッケージ
試作読み出し回路の動作確認を行った
sampling
CCD 出力
CDS 出力

## Slide 8: 試験環境
VMEモジュールにより回路の制御とデータの取得を行う
  GNV-250 モジュールを使用
    内蔵FPGAに読み出し回路の制御ロジックを実装
  制御ロジックはPCでコントロール
  読み出し回路の出力データをPCに送信
テストパルス
試験基板
PC
GNV-250
制御
出力
動作信号
読み出し回路
出力
FPGA
設定

## Slide 9: ペデスタル分布
ペデスタル分布を確認した
  読み出し速度 ～ 1.5 Mpix/sec (要求:10Mpix/sec)
ADCからいくつかの値が出力されない
原因を究明
ノイズの見積り
RMS = 1.1
電子換算 ～ 45e (要求:30e)
温度依存性を調べてみた
9
ADC
ペデスタル分布

## Slide 10: ADC出力がない問題
スイッチング回路を設計しなおした
ADC
入力電圧(mV)
● : 測定値
: シミュレーション
電荷再分配型ADC
スイッチング回路の浮遊容量によってADCキャパシターの比が崩れている
ADC出力をMATLABでシミュレートした
各キャパシターの容量を大きくした結果と実際の測定値がよく一致した
ADC出力対入力電圧

## Slide 11: 新しい回路のシミュレーション結果
入力信号（mV） | 出力ビット | 
0 | 000000 | 0
8 | 000001 | 1
16 | 000010 | 2
24 | 000011 | 3
32 | 000100 | 4
40 | 000101 | 5
48 | 000110 | 6
56 | 000111 | 7
64 | 001000 | 8
72 | 001001 | 9
80 | 001010 | 10
88 | 001011 | 11
96 | 001100 | 12
104 | 001101 | 13
112 | 001110 | 14
120 | 001111 | 15
出力を1ずつ変化させた
出力に異常はない
次回試作で採用
入力電圧(mV)
ADC

## Slide 12: ノイズの温度変化
温度を変えてペデスタル分布を測定した
ADCの欠けの含み方により、分布の広がりに差が出る
温度変化による有意な差はない
次回試作で詳細に調べる
-40
-20
0
20
0
4
-4
温度（℃）
RMS（ADCカウント）
0.6

## Slide 13: Fine Pixel CCD サンプル
技術確立のための試作品
  ピクセル・サイズ：12μm × 12μm
  有感層：15μm
  チャンネル数：4ch
    512 × 128 pix/ch
512pix
128pix
データ
データ
制御
ASIC
VME-GPIO
FPCCD
データ
制御
PC
読み出し回路と接続した
  CCDの制御ロジックもFPGAに実装
  PCでコントロール

## Slide 14: FPCCDの読み出し
読み出し回路の出力をFPGAに一次保存する必要がある
FPGAの容量の限界から全ピクセルデータを保存できない
1pixelにつき1bitの情報を1channel分保存する
遅い（～10kbps）
512×128 pix/ch × 4ch
⇒ ～260,000pix
PC
Parameter setting
Operation signal
Data
GNV-250
ASIC
CCD
Data
Control

## Slide 15: FPCCDの光への反応
CCDの光への反応をみた
512×128 ピクセル、左端8ピクセルはダミー
FPCCDが光に反応している様子を読み出せた
今後、画像を読み出す
遮光なし
遮光
黒 ： 光に反応していない
白 ： 光に反応している

## Slide 16: まとめ
ILCに用いるFPCCDバーテックス検出器を開発している
  読み出し回路
    消費電力 ＜ 6mW/ch
    読み出し速度 ～ 10Mpix/sec
    ノイズレベル ＜ 30e
試作読み出し回路の性能
    読み出し速度～1.5Mpix/sec
    ノイズレベル ～ 45e
    出力に欠け
    スイッチング回路を再設計：シミュレーションに問題なし
試作FPCCDの読み出し
    FPGAの容量制限で全ピクセルを読み出せない
    1ch分のピクセルを1bitで読み出した
    光への反応を確認 ⇒ 画像を読み出す
    全ピクセルを読み出せる読み出しボードを開発・テスト中